医疗设备采购需求信息表

设备功能：可实现烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染在内所有步骤在同一台机器全自动完成，无需人工干预。

应用范围：可用于免疫组化单染、多色免疫组化染色（≥2个颜色）、p16/ki-67细胞学双染、快速冰冻免疫组化染色、原位杂交染色、免疫组织化学与显色原位杂交双染（EBER/CD3）、多重荧光等染色应用。

玻片容量：单次切片装载能力≥30片，满载运行一轮染色时间可控制在4小时以内。

操作系统：具有中英文操作界面，便于用户操作，减少人为失误；具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂。
抗原修复功能：在线完成抗原修复，多种修复方式共存；每个玻片位可自主设置不同的抗原修复条件（包括修复液、修复温度、时间），可满足不同抗体指标最佳的修复条件。

玻片独立温控：每个玻片位具备微控加热台，可独立控温，而非同组架统一控温。温控范围：室温——110℃。

孵育方式：独立的切片反应盒或玻片水平放置的方式。
加样方式：组织正上方垂直滴加或侧面滴加。
机载单个大容量辅助试剂桶、废液收集桶容量均≥4L，能够满足日常工作需求，避免频繁换液补液。

一抗试剂开放。

试剂加样量可调：80-150微升。

延时功能：具备延时运行功能，可过夜运行，加快出片时间。

联网功能：支持医院LIS/HIS系统。

